医疗设备采购询价公告

根据《中华人民共和国招投标法》及相关法律法规，结合临床需要，现对上饶市立医院采购骨科专科微创手术系统项目进行公开询价。本次公开询价情况将作为采购人编制政府釆购招标文件最高限价、主要技术指标及配置参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：

一、采购询价项目内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 基本参数及功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科专科微创手术系统 | 一套 | 1、 视向角30°，视场角≥75° 2、 工作通道直径3.5mm～3.9mm，外径6.0 mm～6.5mm，工作长度≥ 205mm 3、 4种尺寸逐级扩张导管及2种尺寸导杆各1支，具有不同的颜色标记，前端为圆锥形。 导管内径2.6mm～6.5mm；导管外径3.9mm～7.3mm，长度175mm～205mm. 导杆内径1.0mm～7.5mm；导杆外径2.5mm～9.6mm，长度165mm～240mm. 4、 扩张导杆1支，外径≥7.8mm；边缘具有一个贯通的偏心内切圆，内切圆直径≥4.1mm 5、工作套管1支，前端为半齿冠状，内径≥8.0 mm，外径≥9.3mm，长度≤165mm 6、工作套管1支，前端为斜面半齿状，内径≥7.5 mm，外径≥9.0mm，长度≤175mm 7、扩孔器1支，长度≤210 mm，内径≥6.5 mm，外径≥7.5 mm 8、扩孔钻推进-取出器1支，外径≥6.0mm,长度≤280mm 9、双通道扩张导杆1支，2个直径≤1.5mm的内通道，外径≤6.3mm 10、凿型工作套管1支，前端为鸭舌状带锯齿，内表面具有毫米刻度；内径≥6.5mm，外径≤7.8 mm， 长度≥185 mm 11、工作套管1支，后端为可拆卸式手柄，前端为斜面；内径≥6.5mm，外径≤7.5mm，长度≥205mm 12、内窥镜下使用剥离器1支，直径≥3.5mm，L型工作端长度≥3.3mm 13、骨凿1支，外径≥2.5mm，长度≤320mm 14、可曲性窥镜探棒及手柄各1支，能手动控制弯曲角度和伸缩长度，直径≥2.0mm 15、内窥镜下使用的勺型活检钳1把，直径≤2.5mm, 钳口长度≥4.0mm，长度≤320mm 16、内窥镜下使用的带角度勺型活检钳1把，直径≥2.0mm，钳口上翘角度〉40°，长度≤320mm 17、内窥镜下使用的可随意控制弯曲弧度的半柔性抓钳1把，直径≥2.5mm，钳口上翘角度〉35° 螺旋弹簧活动关节长度≥2.5mm，长度≤320mm 18、内窥镜下使用的勺型活检钳1把, 直径≥3.5mm, 钳口长度≥4.0mm，长度≤320mm 19、内窥镜下使用的打孔钳1把，头端上翘〉10°，直径≥2.5mm，钳口长度≥4.5mm，长度≤320mm 20、内窥镜下使用的咬骨鞘管1把，直径≥3.5mm，长度≤320mm，钳口为40°，工作宽度〈2.5mm 21、内窥镜下使用的咬骨鞘管1把，直径≥3.5mm，长度≤320mm，钳口为90°，工作宽度〈2.5mm 22、可拆卸式咬骨鞘管手柄1把，手柄内孔道≥5.5mm 23、高频主机应具有脊柱内窥镜手术专用模式，包括消融切割、脊柱消融和脊柱凝血模式 24、高频主机必须具有ARC功率自动调节功能，可根据组织类别和消融或凝血程度，自动调整输出功率，避免对临近组织和深层组织的损伤。 25、高频主机具有自动双极凝血功能，消融电极或双极钳与组织接触时自动工作并自动调整输出功率 26、高频主机具有4路独立输出，包括2路单极和2路双极，应能同时工作。 27、全高清CMOS摄像系统，全数字化信号传输（包含摄像头输出信号），1080 x 1920 逐行扫描全高数字化真实像素，实时影像传输速度不低于6GHz。 28、摄像主机与光源之间含MIS总线接口，可通过摄像头远程控制光源开关并调节光源亮度。 29、具备血管显影功能、去手术烟雾功能、去纤维网格化功能、降噪点功能 30、 摄像主机应具备自动排查并修正显示噪点、白点、坏点功能 31、 摄像头2倍光学变焦（14-28），拥有调焦与变焦双重功能，适用于任何参数的硬镜与软镜 32、三种摄像头可选：变焦，固定焦距和90度摄像头 33、摄像头重量不高于210g 34、LED光源，色温不低于6500K，使用寿命≥20000小时 35、26英寸全屏高清显示器，1920×1280像素。 36、蓝宝石镜片,耐磨,防腐蚀；柱镜技术,广角视野,透光性好 37、多种耦合器,满足不同手术需要,其中35mm 变焦耦合器,可实现全屏幕图象显示 38、30 度可高温高压，视野115 度以上，工作长度160mm 39、双阀套管入路系统，可同时注入和排水功能，穿刺锥有钝头和锐头可供选择 40、拥有 n Coblation 低温等离子体消融技术，术中工作温度较低等离子体手术系统 41、适合在关节镜和开放骨科手术中用于软组织切除、消融和凝固以及血管止血。具备汽化、切割、消融、韧带挛缩、软骨成形、止血等多种功能。 42、等离子体手术系统主机有自检和错误报警功能，主机 LED 屏可显示错误代码。 43、等离子体手术系统主机输出基本频率：100kHz；电压范围：0-320Vrms；最大输出功率：≥400W。 44、等离子体手术系统软件升级: 通过 PC 接口，可对软件进行升级。 45、关节镜保护功能：在刀头过于接近关节镜时， 系统会立即暂时中断能量输出，但在刀头移开后会马上恢复正常工作状态。 47、能够提供单极和双极探头：主机可自动识别单双极探头，自动调节手术参数包括功率, 温度, 切割 和电凝设置，显示探头类型，限制探头至安全手术设置。 48、等离子体手术系统主机自带定时器功能，在需要时可自动启动。 49、具有电凝与消融两种模式，可根据实际情况选择 1-9 档位；当控制器在消融模式下的设置从 1 增加到 9 时，等离子刀头的性能通过创建和控制等离子体强度从热效应过渡到消融效应。 50、100 到 200 微米的等离子体场可以精确切除软组织，同时尽量减小对非目标组织造成的热损伤。 51、刀头电缆线一体化设计，无需购买反复使用的电缆，无需对电缆进行灭菌。 52、刀头品种齐全，可提供达 30 多种射频刀头，具有 30 多种不同长度、角度、直径和电极结构，双极设计，满足膝、肩、髋和小关节不同部位的手术需要。 53、可提供防水脚踏开关。术者能通过用脚踏或手动开关调整控制器设置 54、刨削动力系统双接口，可同时连接刨削手柄或骨钻并实现同时显示和控制 55、刨削动力系统最大转速≥10000转，具备档位调节和转速调节两种模式; 56、刨削动力系统带正向、反向、往复转三种转动模式，在往复转模式下，可调节往复转的间隔时间或转换次数。 57、刨削动力系统带刨削自动识别和窗锁功能 |  |
| 2 | 骨科专科微创手术系统配置 |  | 椎间孔镜1根 定位针1根 放置器械的灭菌托盘1根 圆锥形导杆2根 圆锥形导管4根 扩张导杆1根 工作套管2根 粗齿扩孔器1根 扩孔钻推进-取出器1根 双通道扩张导杆1根 凿型工作套管1根 标准窗型带把手工作套管1根 金属锤1把 可曲性窥镜探棒手柄1根 可曲性窥镜探棒1根 剥离器1根 无手柄型窥镜凿子1根 放置器械与钳子的托盘1根 灭菌托盘盖子1根 勺型活检钳1根 带角度勺型活检钳1根 半柔性抓钳1根 勺型活检钳1根 打孔钳1根 40度窥镜咬骨鞘管1根 90度窥镜咬骨鞘管1根 窥镜咬骨鞘管手柄1根 4mm X 30°关节镜1根 高流量诊断套管双阀可旋转1根 穿戳器1根 左弯鸭嘴状篮钳1根 右弯鸭嘴状篮钳1根 左反向蓝钳1根 抓线钳（缝线垂直型抓钳、兰柄）1根 上翘鸭嘴状蓝钳1根 直鸭嘴状蓝钳1根 勾刀1根 高频手术系统1套 全高清摄像系统主机、1套 LED冷光源1套 ≥26英寸医用高清液晶显示器1套 刨削动力系统（含动力主机、大功率手控刨削手柄、脚踏开关）1套 等离子体手术系统（含系统主机、脚踏控制开关）1套 关节镜添定位杆（韧带重建） |  |

二、公告时间

2021年1月29日—2月4日

三、报名时间及地点

时间：2021年2月4日（下午2:30-5:30）

地点：信州区卫生健康委302办公室

报名方式：现场报名

联系人及电话：许女士    15207931877

所有符合报名条件的机构均可参加报名，采购人不得以任何理由拒绝。

监督电话： 0793-8305085    信州区卫健委监察室

0793-8302950    信州区医疗设备器械采购领导小组办公室

0793-8177301    上饶市医疗设备器械采购领导小组办公室

四、价格征询会时间、地点

时间：2021年2月5日下午1:00，迟到者将被取消参询资格。（骨科专科微创手术系统）

地点：信州区卫健委4楼会议室

五、参询单位需提供的相关材料

1、响应函

2、参询品种报价表（格式见附表1）；

3、产品详细配置清单（格式见附表2） ；

4、产品的详细参数及功能介绍；

5、产品使用客户名单 ( 附相关中标通知书或销售合同复印件 )；

6、产品的资质证明材料

6.1营业执照（三证合一证）复印件

6.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件

6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

6.4厂家售后服务内容及承诺书；

7、产品的彩页；

8、参询单位的资质证明材料

8.1营业执照（三证合一证）复印件；

8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件；

8.4产品相关授权书。

参询文件加盖单位公章在报名时递交。

六、参询文件编制的注意事项

1.1参询人应认真、仔细阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求；

1.2 参询人应以无线胶装的形式按投标文件的构成顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负。

1.3参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

1.4参询文件及往来函件均须用中文书写。

1.5参询人应按照询价文件的要求，规范、明确、准时的提交参询文件。如果没有按照参询文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对参询文件做出实质性响应，其风险应由参询人自行承担。

七、参询报价

1.1参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。

1.2所参询品种须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，报价不能超过上述限价。

## 八、价格征询

1.1价格征询会由区卫健委医疗器械采购领导小组主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，纪检监察部门对征询会全过程进行监督，参询方的代表人员应签到以证明其出席。

1.2在纪检监察部门监督下，从专家库随机抽取2名医疗专家、1名医学装备专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。

1.3价格征询应做好记录。

九、评审原则与标准

1.1 询价文件、参询文件及相关的法律法规为评审依据。

1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

1.3质量优先、价格合理、售后有保障。

1.4以综合评价为主。

信州区卫健委

2021年 1月29日

附表一

| 医疗设备参询品种报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 江西省限价（万元） | 报单价 （万元） | 数量 | 合计（万元） | 参询单位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要部件（易损件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：①、参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需分别报价；②、设备主要部件（易损件），需同时报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 参询单位：（盖章） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |  |

附表二

| 医疗设备参询产品详细配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 参询单位 | 配置清单 |
| 注：参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需单列，例：参询序号1-1，依次类推1-2、1-3… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 参询单位：（盖章） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |  |  |
|  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |