移动DR技术参数要求

| 一、基本要求 （1）球管热容量≥300kHU； （2）管电压可调范围：40～150KV； （3）高压发生器功率≥30kW； （4）具备可视化曝光功能； 上述四条要求必须满足，否则将视为不合格参询方。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、主要参数 |  |  |
|  | 性能参数要求 | 要求说明 |
|  | 最大输出电流 | ≥400mA |
|  | 球管焦点 | ≤0.6/1.2mm |
|  | 无线探测器像素尺寸 | ≤139微米 |
|  | 无线探测器成像规格 | ≥35cm×42cm |
|  | A/D转换率 | ≥16比特 |
|  | 机体移动方式 | 电动 |
|  | X射线管组件绕垂直轴旋转角 | ≥-270° ～ +270° |
|  | X射线管组件绕水平轴旋转角 | ≥-90° ～ +90° |
|  | 车身宽度 | ≤600mm |
|  | 机身高度 | ≤1900mm |
|  | 电池充满电可曝光次数 | ≥200次 |
|  | 电池充满电可持续行驶 | ≥20km |
|  | 电池容量 | ≥3800mAh |
|  | 车身前端具备防碰撞设计 | 具备 |
|  | 整机重量 | ≤480kg |
|  | 最大上坡角度 | ≥10° |
|  | 无线曝光功能最大距离 | ≥10米 |
|  | 主机工作站操作台内存 | ≥8GB |
|  | 主机工作站操作台硬盘 | ≥500GB |
|  | 触摸操作屏尺寸 | ≥15英寸 |