256排CT技术参数

| 编号 | 参数 | 性能要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1总体要求 | 球管及探测器参数必须全部满足，否则将视为不合格参询方。若有正偏离参数请说明，并要求提供技术白皮书说明，供院方及评审专家审核，作为加分参考 |  |  |
| 2 | 机架系统 |  |  |
| 2.1 | 机架孔径 | ≥ 78cm |  |
| 2.2 | 机架内部冷却方式 | 风冷或水冷 |  |
| 3 | 高压部分 |  |  |
| 3.1 | 高压发生器 | ≥100kW（非等效） |  |
| 3.2 | 最大输出管电压 | ≥140kV |  |
| 3.3 | 最小输出管电压 | ≤70kV |  |
| 3.4 | 最高输出管电流 | ≥ 740mA（非等效） |  |
| 3.5 | 最低输出管电流 | ≤10mA |  |
| 4. | 球管 |  |  |
| 4.1 | 球管热容量 | ≥6.8MHU |  |
| 4.2 | 球管阳极散热率 | ≥1600KHU/min |  |
| 5 | 探测器部分 |  |  |
| 5.1 | 探测器排数及结构 | - 单排探测器数≥256排；宽度≥16cm； - 双源CT，双96排探测器或以上 - 双层探测器设置 |  |
| 5.2 | 探测器材料 | 请提供探测器材料的专用技术白皮书，对探测器材质、性能、参数有详细描述 |  |
| 5.3 | 探测器在等中心线覆盖的总Z轴宽度 | ≥16cm | 双源及双层探测器结构可不受此限制 |
| 6 | 主控制台计算机系统： | 功能与设备性能匹配，配有与本机性能匹配的软件系统（标准配置及选配），属最新型号；要求具备同时进行扫描、后处理、图像重建、存储、打印及传输等，具备操作简单、存储容量大、性能稳定等特点；有完整的Dicom 3.0影像链及WorkList功能配置，便于连接PACS网。能进行所有后处理功能。 |  |
| 7 | 全模型实时迭代重建算法 | 具备重建技术 |  |
| 8 | 扫描及相关性能参数 |  |  |
| 8.1 | 轴扫最大Z轴覆盖范围 | ≥5.76cm/360° | 双层探测器结构可不受此限制 |
| 8.2 | 轴扫每圈图象采集数 | ≥512层/360° |  |
| 8.3 | 最快机架旋转速度 | ≤0.28秒/360° |  |
| 8.4 | 能谱扫描及后处理 | 具备 | 工作站上完成后处理工作，并能形成/输出图文报告 |
| 8.5 | 双能量扫描及后处理 | 具备 |  |
| 8.6 | 全身各部位灌注扫描及后处理 | 具备，支持头颅及全身多脏器4D灌注成像 |  |
| 9 | X/Y轴空间分辨率 （MTF=50%） | ≥12Lp/cm（提供技术白皮书，技术白皮书须详细描述，不能以其他MTF条件的参数替代） |  |
| 10 | 心脏成像功能 |  |  |
| 10.1 | 心脏扫描时间分辨率，能够解决快心率下的冠脉扫描 | ≤66ms | 提供技术白皮书佐证，要说明门控类型 |
| 10.2 | ECG实时监测 | 具备 |  |
| 10.3 | ECG自动毫安调控功能 | 具备 |  |
| 10.4 | 冠状动脉钙化积分扫描方案 | 具备 |  |
| 10.5 | 主控台心电图动态显示和保存功能 | 具备（心电编辑支持手动及自动编辑） |  |
| 10.6 | 心肌灌注及后处理 | 具备：要求 |  |
| 11 | 独立三维图像处理工作站2套：说明型号 | 与设备性能匹配，配有本机所具备的各种三维后处理软件及功能成像后处理软件（含标准配套及选配件），具备能谱扫描后处理功能：CTU、头颈部CTA-DSA、神经系统动静脉融合软件、脑表面积分分析、肝体积测量、腹腔脂肪测量软件、骨骼内固定支架透视技术、骨科畸形矫正评估、内耳多功能成像、肿瘤分析、结肠分析、骨结构分析等等 |  |
| 12 | 人工智能定位系统 | 具备 |  |
| 13 | 科研套件 | 具备（要求具体说明） |  |
| 14 | 三筒高压注射器 1台 | 具备 |  |
| 15 | AI辅助诊断系统（可为第三方产品） | 具备；包含肺结节、颅内出血、脑灌注CT、冠脉、钙化积分、头颈CTA、肺栓塞、骨疾病、MR脑分割等处理软件 |  |
| 16 | 视频监控系统1套 | 具备 |  |