医用空气加压氧舱技术参数要求

- 一、舱体部分

1．氧舱结构形式：三舱七门式，直列式布局。采用圆形平底结构，平板封头。

2．舱体规格：治疗舱1：（直径×长度）≥3200×6000 mm，治疗舱2：（直径×长度）≥3200×5500 mm，过渡舱：（直径×长度）≥3200×3500 mm。

3．设计压力：≥0.3 MPa，最高工作压力：0.2 MPa。

4．治疗人数：≥26人，治疗舱1：≥12人，治疗舱2：≥10人，过渡舱≥4人。

- 5．人均舱容≥3m3

- 6．舱门透光尺寸及数量：采用氧舱新型平移门，可使舱内地面和氧舱大厅地面相平，方便轮椅和担架的进出，舱门尺寸加宽为（宽×高）≥1000×1900 mm，数量≥7个；

7．照明方式及数量：采用冷光源外照明装置，数量≥21只。

8．观察窗尺寸及数量：透光直径≥300mm，数量≥14只。

9．摄像窗：舱体两侧外置式摄像窗，数量≥10只，治疗舱1及治疗舱2各≥4只，过渡舱≥2只。

10．递物筒：具有安全联动控制装置及压力显示和安全连锁装置，每舱室各1套，数量≥3套。

11．舱内地板采用高强度、防静电铺设，舱室一端留有积水排水槽，以确保将舱内的积水顺利的排至舱外。

12．供氧方式：采用医用氧舱低阻力供氧方式；单人单管供氧，加装供氧缓冲箱（储氧筒）呼吸装具共≥26套。

13．舱内座椅采用高靠背角度可调双扶手座椅，要求该座椅可以任意固定和拆卸。座椅面料阻燃等级为≥B1级。

14．舱内配设全方位拾音对讲装置

15．每舱均配设输液吊架≥1套

16．操作控制方式：手动（机械式）+电动遥控操作+计算机自动化操作控制

17．设置医用氧舱舱内排风装置，共≥3套，通风换气装置规格为防爆轴流风机；

18．供气系统管路及阀件符合GB/T12130-2020《氧舱》新标准。

19．舱室内设置氧舱新型无断点生物电导联装置。

- 20. 按GB/T12130-2020《氧舱》标准之要求，配备消防水喷淋系统。

- 二、操作控制台

操作控制系统由1台数字自动化操作控制总台和3台机械式分控台组成；

（一）总控台

1．数显温控仪≥3套

2．高保真立体声氧舱专用主对讲机≥2台

3．应急呼叫显示报警装置≥3套

4．硬盘录像机≥1台

具备刻录记录、多画面分割显示、视频信号转换与播放等功能。

5．高清播放器≥ 1台

6．功放机≥1台

7．高保真立体声音箱、喇叭≥2套

8．电气控制系统≥1套

9．单人供氧动态显示仪≥26套

10．电脑操作控制系统≥3套

11．应急电源（UPS2000VA）≥2台

12．氧气稳压分配管≥3套

（二）分控台Ⅰ（治疗舱1）

- 加减压操作阀门≥2套。

- 2．互通阀≥ 1套

3．供排氧操作阀门 ≥2套

4．压力显示系统≥4套

精密压力表1只、普通压力表1只、氧源压力表1只、供氧压力表1只

5．数字智能测氧仪（配记录仪）≥1台

6．采样流量计≥1套

7. 急救吸氧、负压吸引、雾化吸氧控制阀各≥1套

（三）分控台Ⅱ（治疗舱2）

- 加减压操作阀门≥2套。

- 互通阀≥1套

3．供排氧操作阀门≥ 2套

4．压力显示系统≥4套

精密压力表1只、普通压力表1只、供气压力表1只、气源压力表1只

5．数字智能测氧仪（配记录仪）≥1台

6．采样流量计≥1套

7. 急救吸氧、负压吸引、雾化吸氧控制阀各≥1套

（四）分控台Ⅲ（过渡舱）

1．加减压操作阀门≥2套。

2．供排氧操作阀门≥2套

3．压力显示系统≥3套

精密压力表1只、普通压力表1只、消防压力表1只

4．数字智能测氧仪（配记录仪）≥1台

5．采样流量计≥1套

6. 急救吸氧、负压吸引、雾化吸氧控制阀各≥1套

- 三、加减压系统

1．螺杆空压机：排气压力1.25MPa，排气量≥3.7m3/min，数量≥2台。

2．冷冻式压缩空气干燥机：排气量≥3.8m³/min，数量≥2台。

3．储气罐为：工作压力1.4MPa，容积≥8m3，数量≥4台。

4．油水分离器≥2台。

5．进排气消音器≥6套。

6．空气管道精密过滤器≥3套。

7．系统管路及阀件符合GB/T12130-2020《氧舱》和TSG 24-2015《氧舱安全技术监察规程》标准要求。

- 四、氧舱空气净化及进舱空气质量检测系统

1.要求进舱气体质量满足GB/T12130-2020《氧舱》标准中规定空气质量指标要求；

3.设置空气质量检测装置≥1台，安装在分控台上，要求可手动切换不同舱室进行检测；

4.干燥机：空气流量≥17.5m³/min。

5.精密过滤器≥3套。

- 五、空调系统

1．空调送风方式：采用永磁耦合感应传动送风方式

2．采用吸顶式空调，治疗舱1：2P  ≥2台，治疗舱2：2P ≥2台，过渡舱2P ≥1台。

- 六、电视摄像监控系统

1.配备高清网络摄像机≥10台，24寸彩色液晶显示器≥4台。

2.舱体外部正面镶嵌不小于49寸LED液晶电视≥3台，以满足实时显示舱内监视图像的需要。

- 七、电气控制系统

1．采用独立电气控制柜，设立隔离变压器保护及备用电源1套。

- 八、消防水喷淋系统

1．向舱内均匀喷水时，水雾喷洒均匀；喷水强度≮50L/㎡·min；持续喷水时间不少于1分钟；响应时间<3s，可在舱内、舱外进行有效控制；

2．配备储水罐（工作压力：1.4MPa，容积：≥5m3）1台

- 九、计算机自动化操作控制系统

1．对加减压过程的程序化控制

2．智能排氧

3．氧浓度自动监控

4．故障自检功能

5．语音提示

6．舱内压力自动保护

7．智能记录

8．软件系统一键还原

9．断电自保

10．记录、存档和打印

11．操舱系统采用医用高压氧舱氧浓度安全锁定装置，氧浓度可实现自动监控。