冠脉数字血流分析仪技术参数

- 具备国家药品监督管理局NMPA批准的三类医疗器械注册证，所批复的三类医疗器械注册证含主机等硬件，适用范围对狭窄段参考血管直径无明确限制。

- 一体式推车设备，配备医用图像显卡内存≥8G，内置硬盘1T*2，系统内存≥32GB，支持分析DICOM文件，支持多种方式导入冠脉造影图像，具备对病例影像的保存功能；支持输入和选择医学影像，进行精确标注、分析、定位、预览及后处理分析。

- 具备通过冠脉X光造影图像即可评估冠状动脉定量血流分数或血流储备分数的功能。

- 使用过程中无需使用任何耗材，仅需X光造影图像对冠脉多条血管实际管腔进行分割并同时计算多条血管的血流储备分数或定量血流分数。测量过程中无需测量血压、动脉压、血管内压力或主动脉压等参数

- 支持一个体位X光冠脉造影图像即可对目标冠状动脉进行血管定量血流分数或血流储备分数的计算，并可形成血流分数回撤曲线；

- 支持基于单幅X光冠脉造影图像的分析及计算，一次分析可同时得到冠脉主支及多个分支血管的血流储备分数或定量血流分数定性结果与定量分析报告，冠脉分支支持修改/删除/增加等，并生成分支导图，可同步计算多个分支μ值。

- 通过一个体位X光冠脉造影图像分析过程中，可在支架植入前对于支架治疗后血管血流储备分数或定量血流分数改善情况进行预判

- 具备通过一个体位X光冠脉造影图像自动定量计算患者个体化血流速度

- 支持显示两个虚拟支架的功能（可灵活调整支架位置）

- 具备通过X光造影图像对管腔进行重建，支持手动调整管腔来修正参考管腔大小并自动更新功能学结果。

- 快速生成定制化报告，报告内容包含血管狭窄率、平均和最大弯曲角度、参考管腔面积、管腔体积、参考管腔直径、冠脉侧支开口直径、血管的定量血流分数和残余定量血流分数等参数。

- 具备通过固定血流速度模型和冠脉实际血流速度两种计算模型评估冠状动脉血管定量血流分数或血流储备分数。

- 支持在二维造影图像和三维造影图像以及狭窄血管图表中显示虚拟支架，虚拟支架可调整位置，支持增加和删除

- 具备通过X光造影图像自动定量计算血流速度。

- 支持通过X光造影图像直接进行分析及计算，可同时得到冠脉多条血管的血流储备分数或定量血流分数定性结果与定量分析报告。冠脉侧支支持修改/删除/增加等。

- 系统具备定量QCA参数计算功能，能够获得血管狭窄长度、直径狭窄百分比、面积狭窄百分比、最小管腔直径、近端和远端的管腔直径和参考直径等参数；

- 具备血管3D重建功能，支持最佳投照体位推荐

- 血管直径狭窄率的重建精确度≤2%，血管面积狭窄率的重建精确度≤2%

- 具备冠脉全血管树自动识别，可以自动识别、分割冠状动脉血管管腔轮廓，手动修正边界。

- 可根据冠脉功能学计算结果，在三维模型上进行色彩化显示，直观体现各个位置的的功能学数值（须出具国家认可的检验（检测）机构出具的报告、认证证书，或者货物制造商发布的印刷技术资料（彩页或技术说明书），或者货物制造商官网发布的技术资料（并提供网址））。

- 具备通过冠脉X光造影图像即可分析评估冠状动脉解剖结构学的能力，支持血管管腔自动识别与分割功能，自动定位病灶位置，测量冠状动脉病变长度、近/远端直径、最小管腔直径、最小管腔面积、直径/面积狭窄率等。

- 具备通过冠脉X光造影图像分析，可计算并浏览目标冠状动脉全血管定量血流分数或血流储备分数回撤曲线，并查看血管任意位置的索引定量血流分数值或血流储备分数值，并显示在结构化报告中，供术者分析导致压力下降最大的病变

- 以基于压力导丝的FFR为参考，分析冠脉功能学的准确度大于92%

| 产品名称 | 配置详情 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 定量血流分数检测仪 | 推车设备 | 1台 |
|  | ≥21英寸医学显示器 | 2套 |
|  | 冠脉造影管腔全自动分割模块 | 1套 |
|  | 全自动冠脉血流速度定量分析模块 | 1套 |
|  | 冠脉结构自动定量分析模块（QCA） | 1套 |
|  | 冠脉主支功能学分析模块 | 1套 |
|  | 虚拟支架分析模块 | 1套 |
|  | 虚拟支架显示与渲染模块 | 1套 |
|  | 功能学自动压力梯度分析模块 | 1套 |
|  | 自动最佳造影投照体位推荐技术模块 | 1套 |
|  | 自动分析报告系统和打印模块 | 1套 |