基因测序平台设备参数

一、基因测序仪（1）

- 基因测序仪获得NMPA批准的三类医疗器械注册证，可用于临床检测。在临床上用于对来源于人体样本的脱氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）进行测序，以检测基因序列。（需提供医疗器械注册证）

- 可开展肿瘤伴随诊断测序、肿瘤靶向甲基化测序、遗传病诊断测序、小型全基因组测序、宏基因组测序、低深度全基因组测序、转录组测序、多重扩增和杂交捕获等靶向测序等应用。

- 测序仪控制软件：可实现中英文双语控制系统切换。

- 基因测序仪操作模式：支持滚动上机测序。

- 测序原理：采用四色荧光技术。

- 测序芯片：单次可同时运行最少2张芯片。

- 测序序列数目：单次运行最高产出≥150M Reads数。

- 测序数据量：单次运行最少可产出8G数据，每24小时可产出≥96G碱基数据。

- 基因测序仪支持多时点数据输出。

- 自样品放入基因测序仪后，始终以原始序列为模板进行线性扩增，避免指数PCR扩增错误积累。

- 基因测序仪支持多种测序模式，支持单端测序 (SE) 和双端测序 (PE),至少包括PE50或SE100，需获得临床准入审批。需提供医疗器械注册证或备案凭证。SE100测序模式下，测序时长不超过5h。

- 测序数据质量：高于Q30的碱基百分比≥90%。

- 基因测序仪检测模式：可提供一键测序模式。

- 基因测序仪可内置生信计算模块，支持边测序边分析。

- 基因测序仪操作界面智能交互，全流程动画指引，操作流畅，实时可视化。

- 基因测序仪采用试剂预置设计，提升实验效率。

- 基因测序仪的仪器维护在测序流程运行结束后可直接进行自动清洗，无需手动干预。

二、基因测序仪（2）

- 1、证书：具有NMPA认证（属于国械注准），在临床上用于对来源于人体样本的脱氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）进行测序，以检测基因序列，这些基因序列可用于辅助诊断疾病或疾病易感性。

- 2、通量：单次运行可产出≥150G碱基的序列信息。

- 3、样本标签序列≥9个碱基（bp），可提高样本识别的精确度。

- 4、可连续读取≥12个（如 AAAAAAAAAAAA） 单个重复碱基序列信息。

- 5、自样品放入基因测序仪后，始终以原始序列为模板进行线性扩增，避免指数PCR扩增错误积累。

- 6、可匹配遗传性耳聋基因检测，检测位点≥20 个变异位点（提供试剂盒说明书)。

- 7、可匹配地中海贫血基因检测，检测位点≥23种变异位点(提供试剂盒说明书)。

三、基因扩增仪

- 1、模块规格：0.2mlx96,铝合金模块。

- 2、有效孔位：96孔（单管，8联排，12联排，无裙边，半裙边）。

- 3、温度准确性：≦±0.1℃。

- 4、模块控温精度：≦±0.1℃。

四、高速台式冷冻离心机

- 1、最高转速：≥20000r/min。

- 2、最大离心力：≥28000xg。

- 3、最大容量：≥4×750ml。

- 4、温度设定范围：-20℃～40℃。

- 5、压缩机组：高性能压缩机组环保制冷剂（R134a）。

五、全自动核酸提取仪

- 1、可实现多种样本类型的核酸一站式提取，包括全血、绒毛、羊水、脐血、组织等样本核酸提取；

- 2、仪器所提取出的高质量核酸可用于高灵敏的下游分析，如荧光定量PCR、测序、杂交、基因表达等多种用途。

- 3、仪器采用磁珠吸附方式进行提取纯化，可纯化多种生物样品的基因组DNA、RNA、蛋白质等。

- 4、处理能力：1~96个样本。