全自动生化免疫流水线技术参数

一、全自动样本处理系统：

1、生化免疫流水线系统配置输入模块、离心模块、去盖模块、全自动生化分析仪、免疫分析仪、输出模块及轨道系统，各功能模块通过轨道连接实现自动化样本处理流程。

2、系统具有灵活的扩展性，可根据医院的后期发展灵活升级分析模块，提升样本处理能力，分析模块可扩展模块数量≥2个。

3、轨道系统采用电动马达驱动，无需气泵或空压机提供动力，可显著降低实验室的噪音及节约实验室空间。

4、样本在轨道系统上以单个样本管的方式传输提高样本处理的灵活性，实时追踪定位样本信息，轨道临时停止运行时，仍可准确查询样本位置信息。

5、输入模块架式进样处理能力≥600管/小时。

6、输入模块可同时装载样本管数量≥500管。

7、支持声光报警提示，自动条码阅读技术。

8、单台在线离心机处理能力≥300管/小时，离心力≥3000g。

9、支持样本管自动离心及卸载，支持自动配平。

10、单台在线离心机可同时离心样本管数量≥50管

11、输出模块架式出样处理能力≥600管/小时。

12、输出模块可同时装载样本管的数量≥500管。

13、能够集中控制并管理线上仪器，可实时监控标本处理过程和追踪样本位置信息以及仪器运行状态、试剂和耗材信息。

14、开放数据端口并能与本院LIS、HIS系统连接，提供数据接口文档。

15、具有样本TAT时间实时监控功能，及时提醒TAT超时的样本状态。

二、全自动生化分析仪

1、综合检测速度≥2900测试/小时，其中光学检测速度≥2000测试/小时，电解质（含钾、钠、氯项目）检测速度≥800测试/小时。

2、模块化设计，方便后期扩展，单台仪器可扩展光学分析模块数量≥4个。

3、最小光学分析模块测试速度≥2000测试/小时。

4、单个电解质模块（含钾、钠、氯)测试速度≥700测试/小时。

5、全自动生化分析仪进出样区(不含缓冲区)可同时容纳样本总数量≥400管，支持样本的连续进样。

6、为缩短急诊样本报告时间，全自动生化分析仪具备独立的急诊架装载区，急诊样本架进样装载区可同时装载样本数量≥20管。

7、试剂仓具备24小时冷藏功能，温度控制范围4-8℃。

8、比色控温方式：恒温孵育

9、比色杯采用可循环使用的塑料或石英玻璃杯

10、光学分析模块最小加样体积≤1.0ul。

11、光学分析模块最小总反应体积≤100ul(不含电解质项目)。

12、检测波长数量≥13个。

13、最小光学分析模块反应杯数量≥400个。

14、单个光学分析模块耗水量≤120升/小时/模块。

15、为避免高峰期样本堵塞在主轨道影响主轨道的样本传输效率，生化分析仪接口缓冲区总容量≥200管。

16、可同时支持与全自动生化分析仪同品牌的原厂试剂及第三方试剂的使用。

三、免疫分析仪

1、免疫分析仪处理能力≥400测试/小时，最小检测模块测试速度≥300测试/小时。

2、检测原理：化学发光方法。

3、最小检测模块可同时装载样本量≥120管。

4、最小检测模块试剂存储位置≥30个(不含辅助试剂位置)，具备冷藏功能，温度控制在4-10℃，并支持在线装载试剂及耗材。

5、无需一次性吸头吸取血清/血浆样本

6、具备急诊样本优先处理功能，第一个急诊样本结果时间≤15分钟。

7、能够根据用户的需求自定义不同检测项目的反射测试规则。

四、配置要求：全自动生化免疫流水线1套

| 序号 | 模块名称 | 数量单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入模块 | ≥1套 |
| 2 | 离心模块 | ≥1台 |
| 3 | 去盖模块 | ≥1套 |
| 4 | 输出模块 | ≥1套 |
| 5 | 轨道系统 | ≥1套 |
| 6 | 数据管理软件系统 | ≥1套 |
| 7 | 生化分析仪(含电解质模块) | ≥1台 |
| 8 | 生化分析仪接口 | ≥1套 |
| 9 | 免疫分析仪接口 | ≥1套 |
| 10 | 免疫分析仪 | ≥1台 |