全自动化学发光免疫分析仪技术参数

- 1.国产模块化全自动化单管式化学发光免疫分析仪。

- 2.系统采用磁微粒吖啶酯化学发光反应原理。

- 3.单机检测速度≥600测试/小时、

- 4.首个结果最快出结果时间≤9min。

- 5.支持级联拓展2~4个相同分析模块。

- 6.支持接入实验室流水线。

- 7.可支持仪器自动重测和急诊插入优先检测。

- 8.轨道式进样，同时放入≥100个样本，可以连续添加样本，具有样本条码自动识别功能。

- 9.支持拓展样本开盖和血清识别功能。

- 10.仪器试剂位≥30个，试剂仓冷藏温度2-8℃。

- 11.采用独立的机械模块实现试剂盒不停机加载。

- 12.样本采用钢针加样，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能。

- 13.样本针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能。

- 14.仪器最小加样量≤5μL。

- 15.非接触式混匀。

- 16.采用一次性反应杯，倾倒式添加，可以一次性装载不低于3600个；反应杯从加样位开始，全程孵育，直至检测结束。

- 17.底物液、清洗液均有两套备份，支持不停机更换。

- 18.采用浓缩的清洗缓冲液，仪器自动配制使用。

- 19.检测完成后，仪器自动吸取反应废液，反应杯无液体残留，处理耗材无风险。

- 20.配套试剂盒内置校准品，无需单独购买。

21.配套试剂开瓶上机后可保存不低于35天。

22.试剂条码中内置出厂定标信息，可采用2点或多点校准；试剂信息采用RFID管理。

23.乙肝两对半检测要求全定量，配套试剂有注册证，报告单位为mIU/mL或者IU/mL国际定量单位，并且溯源至WHO标准品。乙肝五项用血量≤160μL，术前八项用血量≤310μL。

24.配套试剂包含乙型肝炎病毒前S1抗原、白介素-6，同时具备高敏肌钙蛋白T或高敏肌钙蛋白I、自免ANA抗体谱，需提供注册证证明。SAA、S100、GDF-15、自免肝、自免血管炎按需添加。

- 25.仪器支持自动开关机功能，可以跟LIS系统进行单项和双向通讯连接，仪器使用期限≥10年。