全自动糖化血红蛋白分析仪技术参数

1.分析原理：离子交换高效液相色谱(HPLC) 。

2.检测方法：双波长吸光度法

3.检测模式：提供标准模式、变异模式；每种模式均提供3重洗脱，图谱易观察异常峰及未知峰，能识别常见的血红蛋白变异体：HbC、HbD、HbE、HbS。

4.线性范围：4.0%-18.0%。

5.检测参数：HbA1c, HbA1, HbF。

6.HbF排除：HbF自动去除再计算，避免HbF高值干扰。

7.单机处理速度：每标本检测≤45s，速度≥80T/h。

8.标本处理：一次性≥90个样本容量，原始管上机检测，支持盖帽穿刺，无需前处理 。

9.检测样本：全血或稀释样本，支持指尖血检测。

10.层析柱寿命≥3000次检测。

11.系统管理：触摸式彩色液晶显示屏、中文操作系统、试剂量自动监测功能、自动报警和错误提示功能、试剂效期管理（开封日期，有效期管理功能）、用户管理功能 (符合ISO15189对于溯源的要求)。

12.质量管理：可提供原厂配套的质控、校准。