全自动阴道分泌物检测仪技术参数

1.检测速度：标本检测速度≥50样本/小时，具备急诊标本添加功能；

2.仪器具备干化学酶法及显微形态学分析双重检测功能。全自动完成干化判读、镜检识别实验

3.干化学酶法采用特异性酶学反应，CMOS拍照比色对样本中生化成分含量进行检测；形态学检测用仿人工制片技术，通过显微成像，利用智能化图像识别技术对样本中有形成分进行识别、计数及判断

4.干化学酶法与显微形态学分析为并联式设计，二者在各自独立通道进行试验，且各为独立一次性耗材设计，避免交叉污染风险；

5.干化学检测：指标≥8个，应包括酸碱度（PH）、过氧化氢、白细胞酯酶、凝固酶、脯氨酸氨基肽酶、唾液酸苷酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶等（提供试剂注册证）；

6.形态学检测：至少包括白细胞、红细胞、上皮细胞、杆菌、念珠菌（含单孢子，芽生孢子，菌丝）、滴虫和等有形成分等，可出具图文报告（提供报告单模版）；

7.分泌物自动染色功能：具备自动染色功能；

8.干化学检测板卡支持不停机装载，单次板卡装载数量≥50个，可一次批量或多次、连续装载。

9.轨道式进样，独立样本架，支持单次1-30个样本上机。可一次批量或多次连续上样，具有样本不停机加载功能、急诊优先功能。最低样本量≤0.6ml。

10.操作软件：配备自动分析软件，可智能识别形态学照片；

11.为方便结果溯源，仪器需具备样本照片、视频拍摄功能。每个样本拍摄≥20个视野照片、视频；

12.内置显微镜，无需切换，无需人工操作，自动聚焦拍摄照片及视频，相机拍摄像素≥2000万，支持形态学照片放大倍数≥10000倍

13.样本信息、照片及结果在软件同一界面完整显示，可显示整视野图及有形成分归类图；

14.整机无液体管路，采用一次性tip头取样，避免交叉污染；

15.质控品：配套干化学质控品有注册证，配套软件具备质量控制与管理功能（提供质控品注册证）；

16.	细菌性阴道病、滴虫性阴道炎、外阴阴道假丝酵母菌病与传统镜检或培养方法相比符合率≥90%；