超声骨刀技术参数

1、纯超声能量输出，利用超声完成骨性组织的切割和打磨。

2、主机：一体式主机，巧小轻便，方便术中灵活摆放。

3、工作模式：可切换连续工作和脉冲工作两种方式。

4、安全特性：设备防电击类型和防电击程度为I类BF型，主机具有故障的自检功能。

5、超声最大振幅：≤120μm，振动范围越小越可以更好的保证骨性组织切割的精确性和手术的安全性。

6、输出超声最大电功率：≤100W，更低的功率可以更好的保护脊髓硬膜内神经细胞。

7、冲洗方式：具有自动冲洗功能，在手术中能够持续冲洗，降低温度的同时润滑切割表面。

8、冲洗流量：大小可调节。

9、切骨和磨骨均是超声能量输出。

10、手柄功能：手柄和刀头分离式设计，刀头能够快速拆卸安装，可在术中迅速更换刀头。

11、有适配经皮内镜的专用微创刀头，刀头长度≥32cm。

12、具有铣钻形刀头，用于术中打孔，精准高效。

13、切骨方式：切骨和磨骨使用同一手柄完成，术中更换刀头时无需更换手柄。

14、手柄、刀头内部有液流通道，有效控制工作温度。

15、显示方式：液晶屏显示，显示语言可选择中文或英文。

16、主机具有自动记录手术时间功能。

17、输出控制方式：采用脚踏式控制方式，控制超声输出；并具有控制冲洗功能的独立脚踏按键。

18、单一扳手可以完成所有刀头和手柄拆卸操作。

19、超声工作频率：≥35KHz。

20、同一手柄可支持所有型号刀头。

21、适配＞26种以上纯超声刀头。

22、切骨专用超声刀头有≥3种长度可选。

23、有折弯刀头，适用于显微镜下手术。

24、主机具有自动组织识别功能，可更好的保护软组织和神经，提高手术安全性。

25、刀头采用预切割设计，如遇断裂，只有2段，减少术中风险。

26、所有手柄及附件均支持压力蒸汽方式灭菌，灭菌成本低、耗时短，可实现连台手术。