心电图机技术参数

1、	12导数字式心电图机，支持12导心电图同步采集。

2、	支持12导心电+心向量同步采集。

3、	心电图机主机全触控操作

4、	显示屏幕≥10英寸。

5、	输入阻抗：≥100MΩ。

6、	内部噪声：≤10μVP-P。

7、	定标电压：1mV±1%。

8、	共模抑制比：＞125dB

9、	耐极化电压：±930mV。

10、	频响范围：0.01-350Hz全频滤波。

11、	心电图主机支持内置≥4G功能

12、	心电图主机支持无线Wi-Fi。

13、	支持设备内置扫码功能

14、	内置热敏打印机，支持报告自动打印。

15、	内置可充电电池，电池容量不低于5000mAh。

16、	支持智能操作系统，可远程更新升级。

17、	设备属于CF型防除颤类型

18、	具备全导联起搏检测

19、	具有采集≥前五秒的数据回顾功能

20、	QTc参数测量：内置≥3种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置。

21、	心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示

22、	支持识别特定类型病人并提醒采集人员补充完善临床信息

23、	心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能。

24、	支持儿童模式心电图采集。

25、	支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网，物理隔离保障网络安全.

26、能与医院现有的心电信息管理系统联接，接口所需的费用包含在投标总价中。