# 自动腹膜透析机技术参数

- 1、显示与操作：采用≥ 10寸彩色液晶触摸屏显示操作；具有文字、视频和语音等功能，具有一键式呼叫功能。

- 2、治疗模式：①CCPD/IPD； ②TPD； ③高剂量CCPD/IPD：高剂量模式，将治疗分为日间治疗和夜间治疗CCPD； ④高剂量TPD：高剂量模式，将治疗分为日间治疗和夜间治疗TPD； ⑤专家模式：专家模式下，每个周期的灌入量，留置时间，重复次数可以自定义设置，每周期灌入量，留置时间可以不同。

- 3、流量精度：±30ml

- 4、单周期灌入范围：50ml-3500ml/周期。其中标准模式：100-3500ml.6、透析液温度设定范围：35-38℃，控温精度：±2℃。

- 5、设备具有超温防护，低温防护温度为 33℃ ,高温防护温度为 40℃ ,防护动作误差为±1℃。

- 6、采用简便插入式管路安装。

- 7、具备远程医疗管理平台功能：具备完善的医护端和患者端管理平台.

- 8、具备实时在线监测功能，可实现治疗过程中数据实时更新，实时展示每周期的灌入量、引流量、超滤量，且汇成曲线图便于治疗分析。

- 9、具备智能检测设备接入功能，数据自动上传远程管理平台.

- 10、设备具有智能识别透析液容量规格的功能和智能识别治疗前废液桶存量。

- 11、处方设置采用智能处方功能

- 12、具有智能监测预警、防护功能

- 13、具备手动引流功能

- 14、设备具有高度完善、完全独立的双系统，即控制系统和保护系统.

- 15、设备具有全面完善的自检系统，包括报警系统、动力系统、温控系统和平衡系统 .

- 16、设备内置备用电池，可自动恢复治疗.

- 17、配套管路具有适配 2L到5L 腹透液的多种型号.

- 18、配备一体化的治疗车（包含扶手，置物架，输液架）。